二 、技术指标及配置

包一：

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热释光读出系统 | 1.自动扣除预设本底 2.可测量多种类型热释光探测器，如圆片、方片、玻璃管及粉末等。 3.配置减震座，可适于车载、船载等机动场合。 4.系统工作于Windows系统下，要求主要包括数据入口、个人计量管理系统和发光曲线分析三大模块 5.量程：0.01μGy～10Gy 6.升温速率：1～40℃/s 7.加热时间：0～400s 8.加热方式：适于LiF（Mg,Cu,P）片 9.光源稳定度：≤0.5%（连续10h） 11.工作温度：0～45℃ 12.相对湿度：≤95% 13.操作方式：液晶显示屏带触摸 14.制冷技术：探头单元采用半导体制冷模式，恒温约13℃ 15.输出与显示：LED显示测量参数、剂量编号及测量值；数字指示加热温度；LED发光条指示计数频率。检测数据可于打印机输出 个人剂量监测数据处理软件系统性能要求： 16.可由热释光测量仪接口传入数据； 17.数据库可与Excel兼容； 18.可实现数据、统计、分析、报告、报表功能； 19.可接收条形码输入； 20.数据库包括个人剂量监测所有信息。 21.可自动和手工扣除本底，可对不同单位、根据监测时间自动或手工设置不同的本底扣除； 22.可输入每周期不同的刻度系数； 23.自动计算，打印报告； 24.可手工设置剂量调查水平，根据佩戴时间不同自动选择超调查水平人员，形成报表； 25.有较好的缺失数据、异常数据、名义剂量的处理功能，报表中应剔除异常数据； 26.报告模板：季度报告、年度报告、大剂量报表、统计报告 | 1 | 套 |  |
| 2 | 自动热释光读出器系统升级（允许采购进口设备） | 1.200剂量卡自动进样系统 1套 2.剂量卡弹夹 10套 3.专用安装工具 1套 ★4. 能读取剂量卡，能读取两片装、四片装、单片装剂量卡 ★5. 能一次性测量≥200个四片装剂量卡，剂量卡原装进口，剂量卡里的元件可使用国产剂量元件 ★6. 在不停机的状态可连续测读剂量卡 ★7. 配有传送装置，采用三个步进电机进行控制，用光电传感器进行移动监控保证机械传送装置的可靠性和准确度 8.读出速度：四片装热释光卡48/h，两片装82/h，单片装128/h 9.可处理的探测器类型：圆片、方片、棒状 | 1 | 台 |  |
| 3 | 多功能X射线剂量仪（允许采购进口设备） | 1.用于各种医用X射线机的质量控制检测，包括普通X光透视/ 拍片机、CR、DR、各种乳腺机、牙科机、便携X射线机、DSA、CT等。 2.含多功能读取装置1台 3.摄影透视牙科多功能探测器1个 4.乳腺多功能探测器1个 5.乳腺专用电离室1个 6.CT 笔型电离室1个 7.局域网无线 Wifi 单元模块1个 8.专用软件1套 9.便携箱1个 10.平板电脑 1个 11.单次曝光测量16种参数 12.多种探测器可选，满足不同量程的探测需求 ★13.可以进行无线连接，相关软件实现远程操控 14.数据采集以及记录均可生成表格，可记录以Excel 形式输出 15.摄影透视牙科多功能探测器： 能量范围40kV-160kV，精度±2%； 剂量范围80 nGy – >100 Gy； 剂量率范围80 nGy/s – 200 mGy/s 16.乳腺多功能探测器： 能量范围20kV-50kV，精度±2%； 剂量范围80 nGy – >100 Gy； 剂量率范围80 nGy/s – 200 mGy/s ★17.乳腺专用电离室： 有效体积6cm3； 剂量率范围20 nGy/s - 88 mGy/s； 剂量范围100 nGy - 516 Gy 18.CT 笔型电离室： 剂量率范围20nGy/s-350 mGy/s； 剂量范围200nGy-1kGy； 能量响应：±5％，3 - 20mm Al HVL ★19. 局域网无线 Wifi 单元模块：配备可充电电池，为主机提供无线电源；无线传输数据至 PC 端；可以指示电源电池电量 20.软件：兼容Windows、Android等不同系统；一次曝光可显示16组参数；形成数据可存储至PC端 | 1 | 台 |  |
| 4 | 测氡仪（允许采购进口设备） | 1.氡测量仪主机 1台 2.红外打印机 1台 3.干燥管、灰尘过滤器及单向流动过滤器 1套 4.数据采集软件&电缆线 1套 5.表面析出氡配件 1套 ★6.探测器 ：离子注入表面钝化硅半导体α探测器（PIPS）。大体积探测腔（约0.7 L）对困扰很多其它探测器的震动和噪音不敏感。 7.目标空气：Rn-222﹝氡气﹞；Rn-220﹝钍射气﹞探测到氡和钍射气时会有蜂鸣声提醒。 8.测量范围：0.1～20,000 pCi/L﹝3.7～750,000Bq/m3﹞。检测下限可到0.1 pCi/L。 ★9.灵敏度 ： 嗅探模式：0.25 CPM/pCi/L；正常模式：0.5 CPM/pCi/L, 10.重复性误差：≤5% ★11.本底：0.005 pCi/L (0.2 Bq/m3)或更低 12.内置泵：具有内置泵，微处理器控制，定时或者连续。采样流速约1L/min。 ★13.能谱：能打印显示氡气和钍射气的特征峰的α能谱，打印出随时间变化的氡气浓度。 14.恢复：从半衰期为3.05分钟的高氡气暴露值恢复；12分钟内恢复到小于峰值10%，在30分钟内恢复到峰值的1%，在1小时内从20,000 pCi/L降至1 pCi/L。 15.预置协议：嗅探模式、1天、2天、星期、用户自定义、抓取、Wat-40、Wat-250及钍射气；周期时间用户要求设置周期间隔，从2分钟到24小时。 16.数据存储：存储1000次氡气测量，包括时间、日期、温度、湿度、电池电压、操作模式、氡气及钍射气和统计不确定度。 17.输出：RS-232/USB串口用于下载数据到电脑。标配软件可进行仪器的远程控制和/或外部中继盒控制。 18.打印机：打印机。红外连接，无须连线。测试中和测试结束都可以打印数据、棒条图和能谱。 19.电源：220V交流电源，连续监测。6V 2.5Ah可充电电池，每充电一次可有72小时操作时间。可选低压AC/DC输入允许用汽车充电附件插座进行操作和内部电池充电 20.环境：工作环境：0～50ºC；0～100% 相对湿度，无凝霜。 21.存储温度：-40～60 ºC 22.外壳：高度密封、高密度外壳。且通过了多次跌落实验 23.表面析出氡：以不透气、不吸气、不溶氡材料制成的集氡罩，把它放置在被测物表面上，周边用不透气材料密封，让氡气析出于罩内达至平衡状态，并连接主机检测 | 1 | 台 |  |
| 5 | 表面污染仪（允许采购进口设备） | 1.主机 1台 2. 便携箱 1个 3.探测器：带有ZnS层的塑料闪烁体，探头面积170cm2 4.单位：C/s、Bq或者Bq/cm2； 5.本底扣除：0.1cps（α通道），15cps（β通道） 6.阈值：α、β的阈值可以选用c/s、Bq或者Bq/cm2单位进行编程设置； 7.效率(2π)：18F-18%、32P-25%、35S-12%、40K-30%、89Sr-27%、90Sr/90Y-42%、111In-8%、 123I-7%、125I-12%、131I-21%、198Au-23%、204Ti-43%、238Pα-12%、238Uα-26%； 8.存储器：≥750个数据，并且有打印功能； 9.报警：每个核素实现可区分报警； 10.可定义本底测量时间； 11.测量时间：连续测量以“秒”为单位可调； 12.有效面积上探测不均匀度：≤15%； 13.时间：大于30小时； | 1 | 台 |  |

包二：

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气采样器 | 1.流量范围：100~1500L/min（电子流量计）； 2.计时误差:不超过±0.2%； 3.示值误差：不超过±2.5%； 4.流量重复性：不大于2%； 5.流量分辨率:1mL/min； 6.调节步长:100mL/min； 7.相对真空度：≥30kPa； 8.续航能力：≥18h ( 0.5L/min负载10kPa )； 9.噪声：≤55dB（A）； 10.采样模式: 定时采样(1 ~ 999 min),定容采样(1 ~ 999 L),循环采样(最大循环99次),手动采样定时采样(1 ~ 999 min)； 11.计前温:（-20~60）℃； 12.大气压:（70~130）kPa； 13.重量：＜400g； 14.主机尺寸长宽高小于160mm； 15.配置四路组合支架，以及可放吸收瓶及缓冲瓶的支架； 16.防爆等级：Ex Ib II bT6 Gb； 17.超强负载：相对真空度>30kPa，能有效完成采样过程中遇到的阻力； 18.环境适应能力宽：在低温负10℃和高温正50℃，相对湿度≤95%RH内都能正常工作； 19.恒压恒流：使用闭环控制系统，流量不受电压波动和气阻变化影响，流量持续稳定； 20.测温测压：具有开机自检(电池电量、温度、压力) ，自动测量采样点大气压及计前温度，并自动计算运行时间、采样进度、采样体积； 21.数据存储：仪器自动记录采样数据信息，提供20组以上数据查询； 22.流量自校：校正权限开放，用户可对采样流量进行自主校正，支持仪器自动校准； 23.组合应用：提供单机吸收瓶支架、可实现干燥、串联等采样需求； 24.两级缓冲：仪器应具有两级缓冲，能有效降低蒸汽态和颗粒物对电机的损伤； 25.LCD显示屏：提供实时流量、运行时间、采样进度、电池电量、背光功能、采样参数等各种信息； 26.支持多种采样方式：腰间携带采样，三角架支撑采样，双路组合采样； 27.支持电池电量检测，电量不足时，自动报警提示； 28.支持中英文界面，可适合不同人群的操作； 29.支持键盘锁功能，可防止误操作。 | 10 | 台 |  |
| 2 | 粉尘采样器 | 1.流量范围： 3 ~ 30L/min （电子流量计）； 2.调节分辨率：0.01 L/min； 3.防爆等级： ExIcⅡb T5 Gc； 4.流量误差： ≤±5%FS ； 5.带载能力： 30L/min流量时，负载能力＞5kPa； 6.大气压 ：（70~110）kPa ； 7.工作温度：（-5~40）℃； 8.噪音 ：<65dB（A）； 9.工作电压：DC12V； 10.功 耗 ：<25W； 11.电池续航：＞4小时（流量20L/min 负载5kPa）； 12.主机尺寸： 长*宽*高：小于210mm； 13.整机重量：＜2 .5Kg； 14.恒压恒流：无刷真空泵机，辅以自动闭环控制技术，仪器能根据负载大小自动调节流量，不受电压波动和阻力变化的影响； 15.高灵敏度的电阻触摸屏：需高亮彩色显示屏，分辨率达600*480以上，能显示瞬时流量、采样时长、采样进度、设定流量、电池电量等数据； 16.采样数据可打印，可用U 盘进行数据导出，快速升级软件； 17.电池供电：电路应采用过压，过流，过温，过充，过放，短路等多种保护以确保电池用电安全，可满足4小时以上恒流采样； 18.整机应具有过压、过流、过热等自保护及防爆功能； 19.多种采样功能：可采集呼吸性粉尘和总尘。并且兼容微生物采样； 20.实时时钟：内置高精度时钟，与实际时间保持一致，计时误优于±0.2%； 21.一箱整机：应配备总尘、呼尘采样头；不锈钢三角架（自由调整高度与角度）； 22.超强负载：空心杯无刷泵机，相对真空度>20kPa，要求能有效克服微孔滤膜甚至聚四氟乙烯滤膜的采样阻力； 23.流量自校：校正权限开放，可对采样流量进行自主校正； 24.采集呼尘：仪器配置呼尘采样头，@20L/min时满足BMRC曲线； 25.系统支持GPS模块和4G模块拓展功能； 26.异常情况报警和记录情况。记录情况包含：低电量提醒、压力突变（人为堵主进气口干扰采样）、异常关机、未授权操作（人为更改以设定好的参数）、采样位置突变等； 27.授权操作功能，操作员可锁定操作界面，避免无关人员错误操作导致采样无效； 28.可以选配六级微生物采样切割器，满足采集0.2~20um粒径气溶胶颗粒锁要求的流量和负载。采样原理：六级筛孔撞击式微生物采样（采样流量：28.3L/min）测量范围：捕获率≥98%，收集装置：采用标准培养皿（90mm）。 | 15 | 台 |  |